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	Nuevo Sistema de Recolección de Fluidos Hospitalarios
	
Technical Specifications
Especificaciones Técnicas



MARCA: Global Healthcare

DESCRIPCIÓN: Recipiente cilíndrico, flexible, cerrado, desechable, destinado para el desecho de fluidos hospitalarios y para la recogida y aspiración de fluidos médicos. El nuevo diseñado reduce al máximo el riesgo de contaminación por contacto o manipulación inadecuada de fluidos orgánicos dentro del ambiente hospitalario. Contiene una tapa adherida, con tres tomas de diferentes diámetros para conexión de vacío, succión y puerto para TANDEM. Cuenta con un filtro de eficiencia de filtración del
99,5% contra Estafilococo Áureos, atrapa microorganismos en forma de aerosol. Para usar en recipiente rígido reutilizable. Su nuevo diseño está asociado a un Canister Rígido exclusivo, diferenciado por un código de color por referencia, esto permite una adaptación exclusiva y robusta al sistema de succión. El puerto paciente cuenta con una válvula anti retorno, lo que permite el paso de fluidos hacia el interior del Liners, pero no permite que este fluido se devuelva y contamine la red.


COMPOSICIÓN:


Recipiente flexible               Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)                     11cm. diam, 16, 21.5 y 30 cm. de alto
Tapa adherida                    Polietileno de Alta densidad (HDPE+POE), 4 tomas          14cm. diam, 1 cm. de alto
Conector universal en ángulo (codo de color de la referencia del liner)

	PRESENTACIONES COMERCIALES:    Capacidades:    1.500 cc.
	Medidas:
	Alto 16.0 cm., diam 11.0 cm.

	1.800 cc.
3.200 cc.
	
	Alto 21.5 cm., diam 11.0 cm.
Alto 30.0 cm., diam 11.0 cm.



	Ítem
	Descripción
	Empaque

	71-313
	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners)
1.300 cc
	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado

	71-313S
	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners)
1.300 cc con Solidificante
	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado

	71-318
	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners)
1.800 cc
	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado

	71-318S
	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners)
1.800 cc con Solidificante
	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado

	71-332
	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners)
3.200 cc
	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado

	71-332S
	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners)
3.200 cc con Solidificante
	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado




TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.


TIPO DE TRATAMIENTO: Aspiración, recogida y desecho de fluidos médicos, en quirófanos, salas de exploración, salas de pacientes y en otras instalaciones, destinados a ser desechados.

Instrucciones de uso: 1) Acople el cilindro en el recipiente externo encajándolo en su lugar, de forma que la tapa quede ajustada firmemente en todo el radio de dicho recipiente. 2) Conecte el tubo de vacio situado en el cuello del soporte del recipiente externo al puerto “Vacuum” del cilindro desechable o flexible. 3) Conecte el tubo de paciente al puerto “Patient” 5) Cuando se utiliza un solo tarro, el puerto “Tandem” y el “Conducto de vertido” deben estar tapados.


PRECAUCIONES: Para un solo uso, No reutilice ni intente esterilizar el dispositivo, No está recomendado para drenaje pleural, La resistencia al vacío se ha probado a 27 pulgadas Hg, No sobrepase dicha presión, Los cilindros flexibles solo debe utilizarse con los recipientes externos del tamaño adecuado. No intercambie los cilindros y recipientes externos con los de otras marcas.


OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, no usar si está roto o dañado.













LINER FLEXIBLE

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en: Colombia:  ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile:  infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net
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